## Sheet1
医用封口机每日检测记录表
检测日期 | 时间 | 品牌 | 设备型号 | 设备编号 | 操作人员 | 温度℃ | 封口压力N | 封口速度m/min | 封口效果 | 封纹宽度 | 测试结果 | 处理
2023-10-01 | 9:55 | ** | *** | 123456 | 护士 | 120 | 85 | 10 | 封口完好无缺陷 | 12mm | 合格
2023-10-02 | 10:55 | ** | *** | 123457 | 护士 | 180 | 87 | 10 | 封纹间断，有通道 | 12mm | 不合格 | 联系厂家及设备科处理
根据WS310.2 2016医院消毒供应中心第2部分，清洗消毒及灭菌技术操作规范5.7.10封包要求如下：d)医用热封机在每日使用前应检查参数的准确性和闭合完好性。